发动机冷却液泡沫倾向测定仪

KA-255L

操

作

规

程

深 圳 市 联 合 嘉 利 科 技 有 限 公 司

KA-255L  发动机冷却液泡沫倾向测定仪（SH/T0066）操作规程

1操作步骤

- 恒温浴缸内加入清水至加热罩缺口以上，将仪器浴缸上的加热，搅拌，温度传感器连接线的黑色公头接入主机后方母头位置（注意接头正反，接头配有防反插设计），再将主机电源线连接。

- 打开仪器正面的电源开关，按温度仪表左下角的圆形按钮，进入温度设置按“↑”和”↓”键将温度设置为88℃后，等待仪器升温至目标温度。

- 将两个量筒密封圈和固定螺母分别取出，先将密封圈套入量筒内，固定螺母分开，然后从量筒的顶部和底部套入并调至合适的位置再将螺母扭紧，取出两条硅胶软管，将仪器顶部两个快速接头螺母旋出，分别套入硅胶软管，将硅胶软管插入接头，扭紧螺母。

- 将气体扩散头装入量筒胶塞中间孔位置，温度计装入旁边的小孔，量筒内加入145ml样品,将装有气体扩散头的量筒胶塞装进量筒并将气体扩散头放在量筒中间底部位置，连接好硅胶气体进气管，将量筒放入恒温浴缸，恒温水浴的液面保持在量筒的350ml~375ml刻线位置。

- 观察温度计，试样温度达到试验温度后，记录初始体积，然后打开空气源开关，调整空气流量计至1000ml/min±25ml/min(通气前如果试样蒸发，体积减少，应补加水至初始体积，并使试样温度达到规定温度)出现第一个气泡后，打开5min计时开关。

- 5min计时结束后，立刻读取上升的泡沫体积精确至5ml减去浸入气体扩散头的初始体积，作为泡沫体积（ml），并记录。

- 关闭空气源开关同时打开计时开关，到量筒上液面没有气泡后关闭计时开关，记录“泡沫消失时间S”上的时间作为消泡时间（s）,精确值±0.2s（记录后可以按下清零按键，清除本次实验计时的时间）

- 重复（4）~（7）做三次实验，取三次结果的算数平均值作为测定结果。

2维护

- 仪器要定期检查，发现问题及时与专业人员联系进行维修

3  注意事项

- 严禁无水时开机加热，必须待加水至加热罩缺口以上后再开机。

- 接通空气源之前，必须首先将流量计上的气体调节阀调节至最小位置，再缓慢调节气流大小。

- 经常保持仪器的清洁和干燥，特别是气体扩散头头部的清洁，防止气体扩散头的进气口和硅胶软管堵塞。

- 恒温浴缸，量筒和温度计为玻璃制品，使用时轻拿轻放避免将其打碎伤人。

- 恒温浴缸温度设置完成达到目标浴温后，严禁触摸浴缸及浴缸盖以免烫伤。

- 搅拌电机在运转时严禁用手触碰，以免机械伤人。

4  特殊情况处理

- 如遇突然断电，请先关闭电源开关，然后拔掉电源插头，来电后，在启动仪器并检查运转是否正常。

5  运行检查

- 每年由计量部门对仪器进行检定

- 定期检查浴缸内的清水是否在加热罩缺口以上

6  常见故障及排除方法

| 序号 | 故 障 | 可 能 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源指示灯不亮 | - 无供电电源 - 保险丝熔断 | - 接通电源 - 换保险丝 |
| 2 | 不加热 | 1、固态继电器开路 2、电热器断 | 1、更换固态继电器 2、更换加热器 |
| 3 | 温控偏差 | 1、温控不准 2、传感器出故障 | 1、修正温控仪温度 2、换传感器 |
| 4 | 无气流 | 1、空气泵损坏 2、流量计不稳 3、皮管脱落 | 1、换空气泵 2、重新调整 3、管路连接是否完好 |